生物安全柜年度检测服务
我院现有9台生物安全柜，现需年度计量检测服务，费用按实际检测、更换台/部件数量据实结算。具体采购内容如下：
一、项目概况
	资产名称
	规格型号
	级别类型
	出厂序列号
	放置地点
	生产厂家

	生物安全柜
	BSC-1500IIA2-X
	Ⅱ级 A2型
	BSC15AA21010367
	门诊检验科
	济南鑫贝西生物技术有限公司

	生物安全柜
	BSC-1100IIA2-X
	Ⅱ级 A2型
	BSC11A20010116
	门诊检验科
	济南鑫贝西生物技术有限公司

	生物安全柜
	BSC-1500IIA2-X
	Ⅱ级 A2型
	BSC15A210701927B
	739标本处理区1
	济南鑫贝西生物技术有限公司

	生物安全柜
	BSC-1100IIA2-X
	Ⅱ级 A2型
	DXA201113
	737试剂准备区
	济南鑫贝西生物技术有限公司

	生物安全柜
	BSC-1100IIA2-X
	Ⅱ级 A2型
	DXA201115
	723微生物室
	济南鑫贝西生物技术有限公司

	生物安全柜
	BSC-1100IIA2-X
	Ⅱ级 A2型
	DXA200877
	716标本接收室
	济南鑫贝西生物技术有限公司

	生物安全柜
	BSC-1500IIB2-X
	Ⅱ级 A2型
	BSC15B14110125
	（化疗制剂室）
	济南鑫贝西生物技术有限公司

	生物安全柜
	BSC-1100IIB2-X
	Ⅱ级 A2型
	DBX200301
	733HIV筛查室
	济南鑫贝西生物技术有限公司

	生物安全柜
	BSC-1500IIB2-X
	Ⅱ级 A2型
	BSC15B20051613
	741标本处理区2
	济南鑫贝西生物技术有限公司



1.项目要求：
1）意向合作方资格： 具备独立法人资格，具有医疗器械经营 / 维修相关合法资质，拥有生物安全柜售后服务的专业技术能力。
2）中选方委托具备有效CMA资质的第三方检测机构上门实施全套性能检测，检测项目包含：高效过滤器完整性检漏、下降气流流速、流入气流流速、气流模式、噪声、照度等，出具带CMA标识的正式检测报告，报告满足医院档案归档要求；
3）全部服务完成后，交付全套资料：维保记录+ CMA正式检测报告。
4）附加要求：若现场检测判定高效过滤器泄漏/不合格，响应方须现场提供高效过滤器更换的分项报价（含过滤器备件、安装人工、配套服务）以及完整更换技术实施方案，方案包含旧滤拆除、新滤供货安装、密封调试、更换后复检等内容。
5）更换的高效过滤器质保不少于12个月，质保期内非人为损坏，免费上门维修处理。

2.报价要求：
[bookmark: _GoBack]投标方需按单台设备独立报价，报价为全包含税总价，涵盖税费、运输、质量检测、现场作业等全部相关费用，无任何隐性费用。
3.服务内容：
本次采购包含生物安全柜年度计量检测、高效过滤器更换及更换后复检全套服务。投标方需提供设备常规年度检测，对检测判定高效过滤器等关键部件不合格的设备，需按提供的专项技术实施方案进行部件更换；所有更换部件的设备必须完成二次复检，确保设备各项指标达标。同时投标方需单独提供高效过滤器等易损部件的更换报价及完整、可落地的技术实施方案，作为本次服务及院方后续采购依据。
4.服务承诺：
本次服务范围内，因部件更换产生的设备复检、二次检测工作，投标方不得收取任何二次检测费用，所有复检费用均包含在整体服务范围内，无额外隐性收费。
5.执行标准：
所有检测工作严格遵照《Ⅱ级生物安全柜》（YY0569-2011）国家标准规范执行。

